# 台式离心机该如何保养

台式离心机的维护：

1、台式离心机运转前要先切断电源，并先松开离心机刹车，手试转动转鼓，看有无咬煞情况。

2、检查离心机其他部位有无松动或不正常情况。

3、接通电源依顺时针方向开车启动（通常从静止状态到正常运转约需40-60秒左右）。

4、通常每台设备到厂后均须空车运转3小时左右，无异常情况即可工作。

5、物料尽可能要放置均匀。

6、必须专人操作，容量不得超过额定量。

7、严禁机器超速运转，以免影响机器的使用寿命。

8、机器开动后，若有异常情况必须停车检查，必要时需予以拆洗修理。

9、台式离心机工作时是高速运转，因此切不可用身体触及其转鼓，以防意外。

台式离心机保养：

为确保离心机正常运转，转动部件请每隔6个月后加油保养一次。同时查看轴承处运转润滑情况，有无磨损现象；制动装置中的部件是否有磨损情况，严重的予以更换；轴承盖有无漏油情况。

机器使用完毕，应作好清洁工作，保持机器整洁。

不要将非防腐型离心机与于高腐蚀性物料的分离；另外严格按照设备要求、规定操作，非防爆型离心机切不可用于易燃、易爆场合。

滤布的目数应根据所分离物料的固相颗粒的大小而定，否则影响分离效果。另外滤布安装时应将滤布密封圈嵌入转鼓密封槽内，以防物料跑入。